## RELATORIO
|  | USO INTERNO |  | Página:
1 de 4
RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA UNIDADE ELETROCIRURGICA
Titulo: |  | Código: |  | Versão/Revisão:
RD_BISTURI |  | RD_BIS |  | 01/00
Setor Emissor: |  | Data Emissão: |  | Data de revisão:
Engenharia Clínica |  | 2017-11-01 |  | 2017-11-01
EQUIPAMENTO INSPECIONADO |  |  | ANALISADOR ELETROCIRURGICO
Modelo: |  |  | Modelo: | RF303 RS
Fabricante: |  |  | Fabricante: | Fluke
TAG: |  |  | Calibração | 2017-08-17
Patrimônio: |  |  | Setor/localização: | Engenharia Clínica
Núm. de série: |  |  | Núm. de série: | 3959048
REALIZAÇÃO DOS TESTES |  |  | CONDIÇÕES AMBIENTAIS
Data: |  |  | Temperatura (ºC) | 23.8
Hora: |  |  | UMIDADE (%) | 73
|  |  | Analisador | IMINIPA MT-241
RESULTADO DOS TESTES
APROVADO | ( X ) |  | REPROVADO | ( )
Técnico Executor:
OBSERVAÇÕES:
Equipamento em boas condições de uso.

## TESTES DE POTENCIA
|  | USO INTERNO |  | Página:
2 de 4
TESTES DE POTÊNCIA DE SAÍDA
POTÊNCIA COM CARGA DE 100 OHMS - SAÍDA BIPOLAR PRECISE
Valor Nominal | Leitura 1 (W) |  | Leitura 2 (mA)
10 W
30 W
70 W
POTÊNCIA COM CARGA DE 100 OHMS - SAÍDA BIPOLAR STANDART
Valor Nominal | Leitura 1 (W) |  | Leitura 2 (mA)
10 W
30 W
70 W
POTÊNCIA COM CARGA DE 100 OHMS - SAÍDA BIPOLAR MACRO
Valor Nominal | Leitura 1 (W) |  | Leitura 2 (mA)
10 W
30 W
70 W
POTÊNCIA COM CARGA DE 300 OHMS - SAÍDA MONOPOLAR LOW CUT
Valor Nominal | Leitura 1 (W) |  | Leitura 2 (mA)
10 W
75 W
300 W
POTÊNCIA COM CARGA DE 300 OHMS - SAÍDA MONOPOLAR PURE CUT
Valor Nominal | Leitura 1 (W) |  | Leitura 2 (mA)
10 W
75 W
300 W
POTÊNCIA COM CARGA DE 300 OHMS - SAÍDA MONOPOLAR BLEND CUT
Valor Nominal | Leitura 1 (W) |  | Leitura 2 (mA)
10 W
75 W
200 W
POTÊNCIA COM CARGA DE 500 OHMS - SAÍDA DE COAGULAÇÃO DESICCATE 1
Valor Nominal | Leitura 1 (W) |  | Leitura 2 (mA)
1 W
30 W
120 W
POTÊNCIA COM CARGA DE 500 OHMS - SAÍDA DE COAGULAÇÃO FULGURATE
Valor Nominal | Leitura 1 (W) |  | Leitura 2 (mA)
1 W
30 W
120 W
POTÊNCIA COM CARGA DE 500 OHMS - SAÍDA DE COAGULAÇÃO SPRAY
Valor Nominal | Leitura 1 (W) |  | Leitura 2 (mA)
1 W
30 W
120 W

## TESTES DE FUGA
|  | USO INTERNO |  | Página:
3 de 4
TESTES DE FUGA DE ALTA-FREQUÊNCIA
FUGA DO RETORNO PACIENTE
| Leitura (mA) |  | Tolerância (mA)
LOW CUT |  |  | 0 - 93,3
PURE CUT |  |  | 0 - 93,3
BLEND CUT |  |  | 0 - 93,3
SAÍDA DE COAGULAÇÃO DESICCATE 1 |  |  | 0 - 93,3
SAÍDA DE COAGULAÇÃO FULGURATE |  |  | 0 - 93,3
SAÍDA DE COAGULAÇÃO SPRAY |  |  | 0 - 93,3
FUGA ATIVA
| Leitura (mA) |  | Tolerância (mA)
LOW CUT |  |  | 0 - 93,3
PURE CUT |  |  | 0 - 93,3
BLEND CUT |  |  | 0 - 93,3
SAÍDA DE COAGULAÇÃO DESICCATE 1 |  |  | 0 - 93,3
SAÍDA DE COAGULAÇÃO FULGURATE |  |  | 0 - 93,3
SAÍDA DE COAGULAÇÃO SPRAY |  |  | 0 - 93,3
FUGA BIPOLAR (PONTA DIREITA)
| Leitura (mA) |  | Tolerância (mA)
SAÍDA BIPOLAR PRECISE |  |  | 0 - 59,16
SAÍDA BIPOLAR STANDART |  |  | 0 - 59,16
SAÍDA BIPOLAR MACRO |  |  | 0 - 59,16
FUGA BIPOLAR (PONTA ESQUERDA)
| Leitura (mA) |  | Tolerância (mA)
SAÍDA BIPOLAR PRECISE |  |  | 0 - 59,16
SAÍDA BIPOLAR STANDART |  |  | 0 - 59,16
SAÍDA BIPOLAR MACRO |  |  | 0 - 59,16

## TESTES DA IEC 60601
|  | USO INTERNO |  | Página:
4 de 4
TESTES DE SEGURANÇA ELÉTRICA – IEC 60601
| Leitura (mA) |  | Tolerância (mA)
CORRENTE EM REPOUSO |  |  | <= 300mA
RESISTÊNCIA A TERRA |  |  | <= 0,20 Ohms
CORRENTE DE FUGA PARA TERRA, TERRA FECHADO, POLARIDADE NORMAL |  |  | <= 100μA
CORRENTE DE FUGA PARA TERRA, TERRA FECHADO, POLARIDADE REVERSA |  |  | <= 100μA
CORRENTE DE FUGA PARA CHASSIS, TERRA ABERTO, POLARIDADE NORMAL |  |  | <= 100μA
CORRENTE DE FUGA PARA CHASSIS, TERRA ABERTO, POLARIDADE REVERSA |  |  | <= 100μA